CALIBRAZIONE IN ENERGIA HPGe

· Caricare la libreria Eu152_Cs137

Dal menù principale selezionare le voci: Library ( Select File ( Eu152_Cs137
· Acquisizione dello spettro campione

Mettere nel pozzetto in piombo la sorgente  puntiforme a disco di Cs-137 al centro della  scatoletta-supporto di plastica e far partire l’acquisizione ciccando su Go. Selezionare il picco a 662 keV e con il tasto dx del mouse scegliere Peak info. Quando i conteggi totali della riga a 661 keV arrivano a circa 5000, sostituire  il Cs-137 con la sorgente di Eu-152 (appoggiata senza scatoletta-supporto) e lasciare acquisire per circa 5 minuti Lo spettro gamma da 30 a 1300 keV si presenterà come in fig.1, dove al centro è visibile la riga del Cs-137.

[image: image1.jpg]mmaVision - GM)

Acqure_Calibrate

| Ly a|





Fig. 1
· Calibrazione in energia

Dal menù principale selezionando Calibrate ( Energy  comparirà la finestra Energy Calibration (fig.2);  cliccando nell’angolino in alto a sinistra apparirà la schermata di fig.3. 

	[image: image2.jpg]Fek@ 333447

3385 0000 ke
Erter

Curent Table-
0 Energies

1o Eneigy

Mege.

it

& Energy
© FWHM

Auto Caltrate
I NoFwHM Cal





	[image: image3.jpg]




	Fig.2
	Fig.3


Selezionando le voci Destroy ( Auto Calibrate ( FWHM apparirà la schermata seguente:

[image: image4.jpg]%5 GammVision - GMX Officina Farmaceutica ( Eu_Cs )

[E=RIEE

®(T|i) K|/

wofa

Library Services ROI

2[4

Display Window

&z

EJ FWHM (keV) Table

FWHM (ke

Energyikel)

(2) - GMX Officina Farmaceutica (Eu_Cs )

Energy

Chanel: 4476,

Eo

[1085.9138

Enie

Fit
 Enery
& FuHM

FWHM (keV) Fit.
16405 16245 0.9786%
16961 17225 -1.5598%
1.8590 17916 3.4681%
16467 16715 13453
2.0821 1.9855 4.6302%
2.2230 2.2000 1.0376%
B FUHM (kel) Graph =

Curent Table-
% 11 Energies
ke Delete Energy

Morge. | _Save.

Auto Caltrate
I~ No FHM Cal

Maket 4478 = 10856100 keV

1 Nuclide Peaks; 0 Unknown Peaks

4 Cnts

FWHM (keV) = 1.9655

Flse FL Analyss
Stat 150715
28/07/2016

Real 6352800
Live: 6037000

Deadt %
Preset Liits

Live: 1,800,000

Unet 15 %

o Fol
| Peak 2
1y Lbrey )

©ORTEC
154000
Thu 28/07/2016





Per ogni energia il Delta dello scarto tra il  valore della FWHM (keV) misurato e il Fit sperimentale non dovrà essere superiore a circa ( 5-5,5 %

Per eliminare dalla tabella le energie per le quali lo scarto è superiore al valore indicato selezionare nella tabella la riga corrispondente e cliccare Delete Energy:

Chiudere la finestra Energy Calibration.

Dal menù principale ciccando su Calibrate ( Recall calibration comparirà la cartella Calibration dalla quale si selezionerà uno dei contenitori del campione da analizzare, ad esempio  BICCHIERE URINE 100ML
[image: image5.jpg]Cercain: [ )1 Calbrations =

Nome Uttima modifica
|1 BICCHIERE URINE 100 ML -prove 28/07/20161551

(BB 35161600
(B FLACONCINO. new 20 ML 14/03/2016 16:50
(=] DIsco HavAR 16/02/2016 10:24
(8 nuova energia 16/02/2016 10:23
= VIAL ACILA 19/06/2015 10:56
[ MARINELLI2L H20 19/06/2015 1054
(B MARINELLI2L CARTA 19/06/2015 1054
[E/FLACONCINO 20 ML 19/06/2015 10153
=FLaconaNe 19/06/2015 10:49
(B euts2_am241 2.5 cm 24,03 2015 24/03/2015 1052
1. 26072016 26/07/2016 1814

(= =i

Tipo
File CLB.

=
File CLB.
File CLB
File CLB
File CLB.
File CLB
File CLB.
File CLB
File CLB
File CLB.
Cartella di file

Dimensione

Nome fie:  [BICCHIERE URINE 100 ML

Tpofie:  [Calbration Fles

Recal Energy Calbration [~ [/ Recal Efficiency Caibration

2o

Arrula

il





Assicurarsi che in fondo sia spuntata la casella Recall Efficiency Calibration, perché la calibrazione in efficienza non dovrà essere modificata, e poi cliccare su Apri 

Dal menù principale selezionando Calibrate ( Save calibration comparirà la seguente schermata:

[image: image6.jpg]Conferma Salvaconnome

BICCHIERE URINE 100 ML.Clb & g esistente.
Sostituire il file?





Confermate la sostituzione del file.

Ripetere la procedura per tutte le altre geometrie della cartella.

Infine, dal menù principale ciccando su Calibrate ( Print Calibration si presenterà la seguente schermata:

[image: image7.jpg]Printer

Eropetes

Mare:

Staus Prorta
Type: P Universal Pining PCL 6

Where: 1921880101 I Finttofie
E ¥ Piintto display

o Cancel
(o ] coen |





dalla quale selezionando Print to display o Print to file sarà possibile visualizzare e stampare il report finale della calibrazione oppure salvare il file corrispondente in una cartella.
