- MODALITA’ DI  VALUTAZIONE DI DOSE INTORNO AD UN IMPIANTO A RAGGI X

Obbiettivo

Valutare a che distanza dall’impianto o dal paziente vi è la curva di isodose pari a 6 mSv/anno.

Dati di partenza

W = carico di lavoro dell’impianto, per questo scopo viene espresso in mA.min/anno;  si ottiene sommando il prodotto mA.sec di ogni esame per il numero di esami previsto per anno.

Strumento di misura consigliato

Camera di ionizzazione

Modalità di misura

Al posto del paziente si mette un simulatore diffondente (es.: pieno d’acqua) e si pone il monitore a distanza nota dal materiale diffondente (es.: 1 m). Si effettuano misure con valori di tensione elevati e dati di facile estrapolazione (es.: 1 esame con 100 mA.s)   ottenendo   un valore di dose in Gray nel punto di misura; nel settore dei raggi X può equipararsi ad un eguale valore in Sievert.

Modalità di calcolo finale

Il valore della dose per anno nel punto di misura sarà eguale al valore così misurato moltiplicato per il rapporto fra il carico di lavoro/anno ed il carico dell’esame effettuato.

Conosciuta la dose/anno ad una distanza nota, si può ricavare la distanza alla quale si ha un altro qualsiasi valore di dose/anno  ricordando che la dose diminuisce con l’inverso del quadrato della distanza.